|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Критичность | Описание | Предусловия | Шаги воспроизведения | Фактический результат | Ожидаемый результат |
| 1 | Major | [MedXView 4.1.1.4] Крашится ПО при переходе между шагами просмотра после определенной настройки шагов просмотра с двумя экранами | Подключен сервер. Открыто ПО | 1. Установить 2 монитора в общих настройках  2. Открыть конфигурацию шагов просмотра  3. Добавить 2 шага  4. В первом шаге сделать неактивным доп монитор  5. Во втором шаге сделать неактивным основной монитор  6. Нажать [Сохранить]  7. Установить 1 монитор в общих настройках  8. Открыть исследование  9. Включить шаги просмотра, нажать [Следующий шаг]  10. Нажать [Предыдущий шаг] | Крашится ПО | ПО не должно закрываться |
| 2 | Major | [MedXView 4.1.1.4] Не работает кнопка печати на панели инструментов при нахождении в окне просмотра отчета | Открыто окно ‘Работа со снимками’. В исследовании присутствует отчет | 1. Перетянуть отчет в окно просмотра  2. Нажать [Печать] -> [Офисная печать] на панели инструментов | Окно печати не открывается | Окно печати должно открыться |